- 一体化多通道监测系统测试方案补充说明

表一一体化多通道监测系统功能测试表

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 测试方法 | 测试结果 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 基于模块化设计，实现常规多参数、常规重金属以及无机阴离子 的同步分析。各监测参数分析方法均采用国家、行业标准分析方 法，是基于国家标准分析方法和模块化进行的小型化设计，与现 有在线监测仪器试剂种类、仪器关键部件、分析流程等影响仪器 性能的关键因素保持一致，通过技术进步对结构仪器进行优化延 续升级，系统可实现地表水环境质量标准中二十余项参数自动监 测；可补充地表水环境质量标准表1中24项项目的自动监测， 本项目根据单个水站已配项目灵活配置 | 核对仪器分析方法、试剂种类、仪 器关键部件、分析流程 |  |  |
| 2 | 系统组成 | 系统组成包括监测仪器、质控配样单元及机柜，仪器安装方式与 常规监测一致，并行安装，监测仪器独立工作，互不影响 | 核对系统组成是否包含监测仪器、 质控配样单元及机柜 |  |  |
| 3 |  |  | 核对仪器安装方式是否与常规监测 一致，并行安装，监测仪器独立工 作，互不影响 |  |  |
| 4 | 监测频次 | 本系统监测频次可灵活调整，既可以按照《地表水自动监测技术 规范》(试行)HJ915-2017要求，实现常规监测模式(4小时 /次),也可以根据实际需要进行设置(如1小时/次，2小时/ 次，1天/次),本项目采用常规监测(其他项目为4小时/次) +周期监测(一体化多通道水质自动监测系统每天一次，也可调 整为常规监测模式)相结合的监测模式 | 调整系统监测频次为1小时/次，2 小时/次，4小时/次，1天/次查看 系统是否可以正常运行 |  |  |

| 5 | 系统特点 | 结合原有系统，形成常规监测+周期监测的监测模式，提升《城 市地表水环境质量排名技术规定(试行)》评价功能 | 调整系统监测频次与水站运行频次 不一致时查看系统是否正常运行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 监测模块采用小型化设计，集成到机柜中，整机占地小，可有效 减少监测站房面积，降低建设成本 | 核对系统占地面积 |  |  |
| 7 |  | 检测模块独立工作，互不影响 | 各个监测模块同一时间单独发送不 同的任务(标样核查、样品测试、 空白测试、空白校准、标样校准等), 是否可正常运行。 |  |  |
| 8 |  | 采用周期监测，仪器维护量小、维护便捷、运行维护成本低 | / | / | / |
| 9 |  | 具有完整的数据质量保障与控制措施 | 对各个监测模块进行校准、核查、 平行样、加标回收等测试，查看模 块是否执行 |  |  |
| 10 |  | 具有设备异常、故障、缺试剂等报警功能 | 各个监测模块模拟硬件故障、缺试 剂的故障，查看是否具有报警功能 |  |  |
| 11 |  | 具有监测过程日志，如仪器状态、仪器流程等记录功能 | 查看各个监测模块的仪器状态、流 程日志等是否正常记录 |  |  |
| 12 |  | 采用双管路进样，具有标样自动核查功能(可支持高低两种浓度 的核查) | 对各个监测模块发送标样核查命 令，查看是否执行 |  |  |
| 13 |  |  | 对各个监测模块发送零点和跨度核 查命令，查看是否执行 |  |  |
| 14 | 监测参数配 置 | 化学需氧量、铜、锌、氟化物、砷、镉、六价铬、铅、氰化物、 挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，详见附表技 术要求 | 查看厂家提供的设备是否可同时监 测要求的13个参数 |  |  |

| 15 | 基本功能 | 满足关于印发《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细 则(试行)》等文件的通知中附件5《国家地表水自动监测仪器 通信协议技术要求》 (试行)的要求 | 核对厂家提供的通讯协议是否满足 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能。能接 受远程控制指令 | 查看仪器的参数贮存、显示、断电 功能是否正常 |  |  |
| 17 |  |  | 通过平台发送水样测试、标样核查、 校准等命令查看仪器是否正常执行 |  |  |
| 18 |  | 除挥发酚、粪大肠菌群等不适用、不满足自动质控原理的特殊仪 器设备外，其余在线分析仪应具有进行自动零点核查和自动跨度 核查、零点校准、标样校准等自动质控功能 | 对除挥发酚粪大肠、电极法等仪器 发送零点核查和跨度核查，校准等 命令查看仪器是否正常执行 |  |  |
| 19 |  | 具有仪器运行周期(连续或间歇)设置功能 | 设置各个模块不同运行周期查看仪 器是否正确执行 |  |  |
| 20 |  | 具有仪器故障自动报警、异常值自动报警及试剂余量报警功能。 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超 标报警、缺试剂报警等信息 | 模拟相关故障查看系统是否记录及 上传相关报警信息 |  |  |
| 21 |  | 具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)的本地和远程显 示功能，具备仪器测试过程日志记录并上传，每一个步骤、节点 均有体现和留痕，对数据产出过程的关键节点记录，满足数据溯 源的要求，满足管理需求和后期维护运营的便利性 | 查看仪器状态是否正常显示测量、 空闲、故障、维护等 |  |  |
| 22 |  |  | 查看仪器的测试过程日志记录是否 完善 |  |  |
| 23 |  | 仪器具有RS-232/485或TCP/IP等通讯接口 | 查看仪器具备的通讯接口是否满足 要求 |  |  |
| 24 |  | 具有三级管理权限 | 查看仪器是否具备三级管理并进行 登录试用 |  |  |

| 25 |  | 具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。除了粪大肠 菌群等外具备1小时1次的监测能力 | 除了粪大肠菌群等外具备1小时 1次的监测能力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | 具备较强的可扩展性，监测仪器采用模块化设计，根据水质实际 情况可切换监测参数，达到水站监测参数扩的功能 | 查看仪器切换监测参数的方法 |  |  |
| 27 |  | 仪器具有量程切换功能 | 查看仪器量程切换功能，并进行试 验 |  |  |

表一一体化多通道监测系统功能测试表

一

表二  体化多通道监测系统监测模块性能测试表

| 序号 | 仪器 | 项目 | 技术要求 | 测试方法 | 测试结果 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量(CODcr) 在线分析仪技术指标 | 测定原理 | 重铬酸盐法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～1000 mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ≤5mg/L | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±10% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤10% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤5mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
| 2 | 重金属一六价铬在线 分析仪 | 测定原理 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～0.5mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 定量下限 | ≤0.005mg/L | HJ 609-20195.5.2 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±10% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 3 | 阴离子表面活性剂在 线分析仪 | 测定原理 | 亚甲基蓝分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～5mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | 士10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤0.05mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 4 | 重金属—砷在线分析 仪 | 测定原理 | 新银盐分光光度法/阳极溶出伏安法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～5mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |

| 序号 | 仪器 | 项目 | 技术要求 | 测试方法 | 测试结果 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤0.01mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±10% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 5 | 氟化物在线分析仪 | 测定原理 | 离子选择性电极法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～100mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | 士10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤0.02mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | 士5% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 6 | 重金属一锌在线分析 仪 | 测定原理 | 阳极溶出伏安法/分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～10mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤0.005mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 7 | 重金属--镉在线分析 仪 | 测定原理 | 阳极溶出伏安法/分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～1mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 定量下限 | ≤0.001mg/L | HJ 763-20155.5.2 |  |  |

| 序号 | 仪器 | 项目 | 技术要求 | 测试方法 | 测试结果 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±10% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 8 | 重金属一铅在线分析 仪 | 测定原理 | 阳极溶出伏安法/分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～1mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 定量下限 | ≤0.005mg/L | HJ 762-20155.5.2 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±10% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 9 | 重金属—铜在线分析 仪 | 测定原理 | 阳极溶出伏安法/分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～5mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤0.1mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 10 | 硫化物在线分析仪 | 测定原理 | 分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～10mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤0.1mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 11 | 氰化物在线分析仪 | 测定原理 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |

| 序号 | 仪器 | 项目 | 技术要求 | 测试方法 | 测试结果 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 0～2mg/L,可语 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤0.005mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 12 | 挥发酚在线分析仪 | 测定原理 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 0～1mg/L,可调 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | ±10% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | ≤5% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |
|  |  | 检出限 | ≤0.002mg/L | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 零点漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.6 |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ±5% | HJ915-20177.3.3.7 |  |  |
| 13 | 大肠菌群在线分析仪 | 测定原理 | 酶底物法 | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 采样体积 | 100mL | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 检出限 | 1个/100mL | HJ915-20177.3.3.3 |  |  |
|  |  | 测量范围 | 1个/100mL～1.0×107个/100 mL | 查看仪器说明书和硬件 |  |  |
|  |  | 准确度 | 25% | HJ915-20177.3.3.1 |  |  |
|  |  | 精密度 | 25% | HJ915-20177.3.3.2 |  |  |